合肥安化创伤康复医院

磁共振成像系统采购标书

编   制：

审   核：                （签字）

2021年05月31日

目  录

第一章、投标邀请.........................................3

第二章、投标总则.........................................3

一、投标流程.............................................3

二、项目基本概况.........................................4

三、投标人资格要求.......................................4

四、投标人须知...........................................5

五、投标文件编制要求................. ...................5

六、投标文件的签署及装订.................................7

七、投标文件的递交.......................................8

八、投标文件的修改与撤回......... .......................9

第三章、开标及评标.......... ............................9

第四章、技术规格要求........... .........................11

第五章、合同模板............. ...........................26

第六章、附件格式........... .............................31

第一章、投标邀请

1、项目名称：合肥安化创伤康复医院磁共振成像系统

2、采购内容：详见第四章技术规格要求

3、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

联系人：董子银               联系电话：0551-64528559

4、投标文件递交开始时间：2021年06月02日北京时间上午8:00

投标文件递交截止时间：2021年06月14日北京时间下午 5:30

逾期送达或者不符合规定投标文件恕不接收。

5、开标时间：标书投递截止日期一月内开标，具体时间电话另行通知

开标地点：由合肥安化创伤康复医院决定

6、开标方式：本采购项目为不见面开标项目

7、招标文件澄清联系人：杨勇

固定电话：0551-64531053　　    手机：18056009915

第二章、投标总则

一、投标流程

1、投标人在合肥安化创伤康复医院网站看到招标信息后，确认有投标意向，请及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写投标邀请函。

2、投标人须在投标文件截止投递之前缴纳投标保证金，逾期不缴纳者，可被视为无效标书，责任自负。

3、本项目投标保证金为66000元（陆万陆仟元整），可现金或转账方式缴纳，转账账号:

户名：合肥安化创伤康复医院

账号：1302010709024902446

开户银行：中国工商银行合肥和平路支行

4、没中标投标方的投标保证金在开标15天内按缴纳保证金方式退回；中标方的投标保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在设备验收合格后15天内按交纳保证金方式退回。

二、项目基本概况

1、招标项目名称：磁共振成像系统采购与机房屏蔽装修项目

2、招标数量：磁共振成像系统一台

3、招标方：合肥安化创伤康复医院

4、招标方式：公开招标

5、项目预算：磁共振成像系统3030000元（叁佰零叁万元整），机房屏蔽装修300000元（叁拾万元整），合计3330000元（叁佰叁拾叁万元整）。

6、报价方式：磁共振成像系统与机房屏蔽装修分开报价

7、资金来源：自筹资金

8、本项目付款方式：分期式付款，签订合同后采购方支付中标价60%，设备调试验收完成后再付30%，10%作为质保金待质保期满后支付。

9、项目是否接受联合体投标：否

三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、具有有效期内三证合一的营业执照。

3、具有2020年度财务审计报告及2020年1月以来任意12个月依法缴纳税收和社会保证资金的证明资料。

4、具有有效的医疗器械生产或经营许可证及所投产品的医疗器械注册证，医疗器械生产或经营范围包含所投医疗器械。

5、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同投标人，不得同时参加此次投标。

6、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与此次投标。

四、投标人须知

1、投标人在投标过程中不得向采购人的具体经办人员提供、给予任何有价值的物品。一经发现，其投标人资格将被取消。

2、采购方在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形：

2.1 提供虚假的资料。

2.2 在实质性方面失实。

2.3采购当事人之间相互串通投标。

采购方有权没收投标方项目保证金，并依法追究投标人的法律责任。

五、投标文件编制要求

1、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言。

1.1投标人必须对招标文件“技术规格及需求”中所列的所有货物和服务进行投标，不得将其中内容拆开投标。

1.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或组织机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持性文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文译本，在解释投标文件时以中文译本为准。

2、投标文件构成

2.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件至少应包括但不限于以下内容：

2.1.1 附件1——投标函（格式）

2.1.2 附件2——投标一览表（格式）

2.1.3附件3——投标分项报价表（格式）

2.1.4 附件4——货物说明一览表（格式）

2.1.5 附件5——技术规格偏离表（格式）

2.1.6 资格证明文件包括：

2.1.6.1法人营业执照副本复印件。

2.1.6.2 税务登记证书副本复印件(须加盖投标人公章, 提交“三证合一”新版营业执照的可不提供)。

2.1.6.3组织机构代码证副本复印件(须加盖投标人公章, 提交“三证合一”新版营业执照的可不提供)。

2.1.6.4 法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书、经销商（作为代理）的资格声明。

2.1.6.5 制造商的授权书。

2.1.6.6 被授权人与投标人的劳务合同（复印件须加盖投标人公章）或社保证明。

2.1.6.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

2.1.6.8所投磁共振成像设备有效期内的注册证及注册登记表。

2.1.6.9业绩证明文件：提供同类设备安徽省内业绩（指投标人近三年中做过的与本项目所投产品相同或类似的项目业绩）的合同复印件。

2.1.6.10标书内附有设备彩页，应包括所投产品的技术参数。

2.1.7 投标报价

2.1.7.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

2.1.7.2 投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.1.7.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2.1.7.4 每项货物或服务只能有一个投标报价。

2.1.7.5 最低报价不作为中标的唯一保证。

2.2其他资格证明材料

2.2.1投标人所投磁共振厂家企业信用等级证书。

2.2.2投标人所投磁共振厂家质量管理体系认证书。

2.2.3投标人所投磁共振厂家辐射安全许可证书。

2.2.4投标人所投型号核磁共振设备具有 CE 产品认证证书。

2.2.5投标人所投核磁共振设备制造商同时具备 DR、CT、医用血管造影 X 射线机（DSA）、乳腺钼靶研发生产能力，提供相应产品注册证书。

2.2.6投标人所投核磁共振设备制造商具有核磁共振类产品发明专利，提供在有效期内的发明专利证明材料。

2.2.7投标人所投核磁共振设备型号在最新批次磁共振优国产医疗设备遴选结果技术参数得分，提供相关证明材料。

2.2.8投标人所投核磁共振设备制造商入围 2020 年度“中国医疗设备行业数据及售后服务调研”获得市场保有率排名，提供相关证明材料。

以上证明材料，如果所投磁共振厂家具有，须如实提供。

六、投标文件的签署及装订

1、投标人应准备投标文件正本1份、副本3份和电子版1份，电子版应为投标文件正本的完整扫描并编辑成一个PDF格式文件，且可打开可复制，投标文件电子版不合格的投标文件将被拒绝。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。

2、投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；投标文件封面均应加盖投标人公章、法定代表人印鉴（或法定代表人签字）、授权代表签字，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中；投标文件书脊需标明投标单位名称及地址；投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字，投标文件的每一页都应加盖投标人公章，投标文件需逐页编写页码，并加盖骑缝章；投标文件的副本可采用正本的复印件。

3、任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签署人逐一签字并加盖公章后才有效。

4、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5、投标人可根据实际情况将投标文件装订成一册或几册，均须左册装订，装订须牢固，不得采用活页方式装订。

6、投标人的投标文件不按以上规定装订、签字和加盖章的投标视为无效投标。

七、投标文件的递交

1、投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版文件分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。再将所有投标文件袋封装在一个外层投标文件袋中。

2、投标人的全部投标文件袋在开口处用封条密封，所有信封上均应：

2.1清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2.2注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。

2.3在信封的封装处加盖投标人公章贰枚。

2.4在投标文件袋正面加盖投标单位公章壹枚。

3、投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

4、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

八、投标文件的修改与撤回

1、投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标公告或投标邀请书中规定的地点，采购人将予以接受。

2、投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3、在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定不予退回。

第三章、开标及评标

1、开标

1.1 开标由采购方工作人员主持。

1.2 本采购项目为不见面开标项目，采购方不邀请投标方工作人员参加现场开标。采购方会提前电话告知投标方具体开标时间，在开标期间要求投标方务必保持通讯通畅。

2、评标

2.1此次设备招标采购采用综合评标法确定中标方，采购方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

2.2招标方确定中标单位后，会电话通知中标方签订履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

2.3此次招标解释权归合肥安化创伤康复医院。

3、确定中标

3.1采购人根据评审意见确定的中标候选人名单，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

3.2接受和拒绝任何或所有投标的权利：

3.2.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

3.2.2因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

3.3 中标通知书

3.3.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

3.3.2中标通知书是合同的组成部分。

4、中标合同

4.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同，采购人和中标人不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

4.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

4.3中标人无正当理由不按本规定与采购人订立合同，则采购人将取消中标决定，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人有权在其他中标候选人中按得分顺序另行确定中标人。

第四章、技术规格要求

一、总体要求

1、投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件视为投标人不响应招标文件。

2、技术规格及要求中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投货物的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述，性能指标越高或投标货物相关配置越高，其技术部分得分越高。

3、除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、货物和系统，应符合下列要求：

3.1  符合中国大陆所有地区使用环境的室内温度和湿度要求。

3.2  电源线符合中国制式，货物安全性符合中国国家安全标准。

4、如果仪器货物需特殊的工作条件（如：水、电 、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5、投标人所提供的标准配置的部件之间及货物之间的连线或连接插件均视为货物内部部件，应包含在响应的配置中。

6、所投货物制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

7、从验收签字之日起进入保修服务期，保修范围应包括提供的所有货物和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的货物或部件、排除所完成系统出现的故障。凡制造厂商未提供满足招标文件要求的免费保修服务的货物，投标人应提供满足招标文件要求的质量保证期的服务报价，该报价计入投标总价中。

8、投标人需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标货物的质量证明文件。

9、投标人所投货物必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟货物。应保证投标货物正常使用年限内的备件供应需求。使用未正式在中国大陆销售的货物，或者使用已经停产货物进行投标，将被视为无效投标。此证明由原厂家承诺并提供。

10、所有投标货物必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性。

11、技术支持资料：指以制造商公开发布的印刷资料或权威检测机构出具的检测报告。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供真实、清晰、有效的技术应答证明材料，未提供的，评标委员会将不予认可并视为无效应答。

证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，文件如为其他语言的文本则应提供全文的中文翻译本，投标人应提供：制造商公开发布的印刷资料和技术白皮书及由国家食品药品监督管理局下设的医疗器械质量监督检验中心针对所投产品出具的完整的注册检验的检测报告作为重要技术指标的证明材料，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

二、技术参数要求

1.磁共振成像系统

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 磁体系统 |  |
| 1 | 主磁体品牌 | 主磁体作为磁共振系统核心部件，与磁共振系统为同一制造商 |
| 2 | 磁场强度 | 大于1.4T，小于1.5T |
| 3 | 磁体重量 (含液氦) | ≤4000kg |
| 4 | 磁体材料 | 超导磁共振专用铌钛合金磁材 |
| 5 | 磁场均匀度（以产品datasheet为准） | 典型值，V－RMS测量法 |
| 5.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.003 ppm |
| 5.2 | 20 cm DSV | ≤ 0.015 ppm |
| 5.3 | 30 cm DSV | ≤ 0.050 ppm |
| 5.4 | 40 cm DSV | ≤ 0.350 ppm |
| 5.5 | 45 cm DSV | ≤ 0.950 ppm |
| 5.6 | 50 cm DSV | ≤ 2.500 ppm |
| 6 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 |
| 7 | 实时动态匀场技术 | 具备 |
| 8 | 磁体长度（不含外壳） | ≤160cm |
| 9 | 病人检查孔径 | ≥60cm |
| 10 | 磁场稳定度 | ＜0.1 ppm /h |
| 11 | 冷却方式 | 液氦制冷 |
| 12 | 液氦消耗率 | 零液氦挥发技术 |
| 13 | 液氦容积 | ≤1400L |
| 14 | 抗外界干扰屏蔽 | 有 |
| 15 | 主磁场均匀度补偿 | 有 |
| 16 | 冷头类型 | 4K冷头 |
| 17 | 5G磁力线范围 |  |
| 17.1 | 轴向 | ≤4.0米 |
| 17.2 | 径向 | ≤2.5米 |
|  | 梯度系统 |  |
| 1 | 梯度线圈品牌 | 梯度线圈作为梯度系统核心部件，与磁共振系统为同一制造商 |
| 2 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |
| 3 | 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值) | ≥33 mT/m |
| 4 | 最大切换率(单轴非有效值) | ≥125 T/m/s |
| 5 | 最短梯度爬升时间 | ≤0.264ms |
| 6 | 最大占空比 | 100% |
| 7 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 8 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 9 | 梯度减噪系统 | 具备 |
| 10 | 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 | 具备 |
|  | 射频系统 |  |
| 1 | 谱仪品牌 | 谱仪作为射频系统核心部件，与磁共振系统为同一制造商 |
| 2 | 射频发射功率 | ≥18KW |
| 3 | 独立射频接收通道数 | ≥16 |
| 4 | 最高接收动态范围(以datasheet为准) | ≥160dB |
| 5 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |
| 6 | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 |
| 7 | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 |
| 8 | 射频接收线圈，必须包括： | 以下要求线圈必须为原厂专用线圈，不得以其他类型或第三方线圈替代 |
| 8.1 | 正交发射/接受体线圈 | 具备 |
| 8.2 | 头颈联合线圈 | 具备，≥16单元 |
| 8.3 | 体部线圈（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈） | 具备， 6单元（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈），或≥16通道 |
| 8.4 | 脊柱线圈 | 具备，≥24单元，非组合，或≥16通道 |
| 8.5 | 大柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元或16通道 |
| 8.6 | 小柔性多功能线圈 | 具备，≥4单元或16通道 |
| 8.7 | 具备一体化线圈技术，多线圈组合 | 具备，具备≥4组线圈组合，或≥16通道 |
| 8.8 | 线圈智能自动选择 | 具备 |
|  | 计算机 |  |
| 1 | CPU主频 | ≥3.5GHz |
| 2 | 处理器位数 | ≥64位 |
| 3 | 主内存 | ≥24GB |
| 4 | 硬盘容量 | ≥1.48TB |
| 5 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸液晶显示器1920 x 1200 一台 ≥21英寸医学专用液晶显示器1600 x1200 二台 |
| 6 | 控制重建计算机CPU型号及主频 | 十核 |
| 7 | 控制重建计算机内存容量 | ≥32GB |
| 8 | 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV)（以产品datasheet为准） | ≥18000幅/秒 |
| 9 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 10 | 集成式软件操作系统 | 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
| 11 | 最大采集矩阵 | 1024 × 1024 |
| 12 | 最大重建矩阵 | 2048 × 2048 |
|  | 后处理接口 |  |
| 1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
|  | 扫描参数 |  |
| 1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| 3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 4 | 最小FOV | ≤5mm |
| 5 | 最薄2D层厚 | ≤0.1mm |
| 6 | 最薄3D层厚 | ≤0.05mm |
| 7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 8 | Min. SE TR 128*128 | ≤6.8ms |
| 9 | Min. SE TE 128*128 | ≤2.4ms |
| 10 | Min. TSE echo Spacing 128*128 | ≤2.4ms |
| 11 | 3D GRE Min. TR128*128 | ≤1ms |
| 12 | 3D GRE Min. TE128*128 | ≤0.4ms |
| 13 | Max. TSE Turbo Factor | ≥1024 |
| 14 | 最大弥散加权b值 | 10000 |
|  | 扫描技术与序列 |  |
| 1 | 自旋回波序列（FSE），包括 | 具备 |
| 1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |
| 1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |
| 1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |
| 1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |
| 1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |
| 1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 1.9 | 反转恢复（IR），包括 | 具备 |
| 1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |
| 1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 1.15 | 短TI反转回波水脂分离成像 | 具备 |
| 1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） | 具备 |
| 2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 | 具备 |
| 2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像 | 具备 |
| 2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |
| 2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |
| 2.6 | 快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,必须提供2D及3D） | 具备 |
| 2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 2.8 | 三维成像技术 | 具备 |
| 3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 | 具备 |
| 3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 3.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 3.5 | 反转EPI | 具备 |
| 3.6 | 高分辨EPI采集 | 具备 |
| 4 | 神经系统成像技术，包括 | 具备 |
| 4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |
| 4.3 | 全脊髓成像 | 具备 |
| 5 | 弥散成像技术，包括 | 具备 |
| 5.1 | ADC成像 | 具备 |
| 5.2 | 各向同性采集 | 具备 |
| 5.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 5.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 5.5 | ADC-map | 具备 |
| 5.6 | 自动采集处理 | 具备 |
| 5.7 | 单次激发EPI | 具备 |
| 5.8 | 多次激发EPI | 具备 |
| 5.9 | 实时弥散成像 | 具备 |
| 5.10 | 自动生成ADC图 | 具备 |
| 5.11 | 可选优化B值 | 具备 |
| 5.12 | 弥散张量成像DTI | 具备 |
| 6 | 血管成像技术，包括 | 具备 |
| 6.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |
| 6.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |
| 6.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 6.4 | 动静脉分离成像技术 | 具备 |
| 6.5 | 磁转移(MTC)对比技术 | 具备 |
| 6.6 | 最大密度投影技术 | 具备 |
| 6.7 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |
| 6.8 | 多层层面重建技术 | 具备 |
| 6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） | 具备 |
| 6.10 | 电影采集回放功能 | 具备 |
| 6.11 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |
| 7 | 伪影消除技术，包括 | 具备 |
| 7.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 7.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 7.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 7.4 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 7.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 7.6 | 运动伪影消除技术 | 具备 |
| 7.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |
| 7.8 | K空间降噪技术 | 具备 |
| 7.9 | 环形伪影抑制技术 | 具备 |
| 8 | 节时技术，包括 | 具备 |
| 8.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 8.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |
| 8.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 8.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 8.5 | 并行采集重建技术 | 具备 |
| 8.6 | 部分回波采集 | 具备 |
| 9 | 其他成像技术，包括 | 具备 |
| 9.1 | 短TR TE快速成像功能 | 具备 |
| 9.2 | 三维定位系统 | 具备 |
| 9.3 | 放射状片层定位技术 | 具备 |
| 9.4 | 扫描暂停 | 具备 |
| 9.5 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 9.6 | 预扫描技术 | 具备 |
| 9.7 | 信噪比显示功能 | 具备 |
| 9.8 | 实时交互式成像功能 | 具备 |
| 9.9 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 9.10 | 磁共振实时交互式参数改变 | 具备 |
| 9.11 | 高分辨成像检查 | 具备 |
| 9.12 | 组合扫描功能 | 具备 |
| 9.13 | 水饱和技术 | 具备 |
| 9.14 | 预饱和技术 | 具备 |
| 9.15 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 9.16 | 平行饱和带 | 具备 |
| 9.17 | 伴随饱和带 | 具备 |
| 9.18 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 9.19 | 信号平均技术，包含内模式和外模式 | 具备 |
| 9.20 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.21 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 9.22 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 9.23 | 可变K空间填写方式 | 具备 |
| 9.24 | K空间快速采集 | 具备 |
| 9.25 | 线圈灵敏度校正技术 | 具备 |
| 9.26 | 肝脏动态增强技术 | 具备 |
| 9.27 | 图像亮度均一化校正技术 | 具备 |
| 9.28 | 自动中心扫描技术 | 具备 |
| 9.29 | SHINE专利图像重建技术 | 具备 |
| 9.30 | 图像插值放大技术 | 具备 |
| 9.31 | 图像变形校正技术 | 具备 |
| 10 | 高级临床应用软件包，包括 | 具备 |
| 10.1 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 10.2 | 体部系统软件包 | 具备 |
| 10.3 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
| 10.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
| 10.5 | 乳腺成像软件包 | 具备 |
| 10.6 | 血管成像软件包 | 具备 |
| 11 | 高级扫描应用软件及后处理 |  |
| 11.1 | 高清弥散加权成像技术 | 具备 |
| 11.2 | 运动伪影校正技术 | 具备 |
| 11.3 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 11.4 | 脂肪定量技术 | 具备 |
| 11.5 | 水脂分离成像技术 | 具备 |
| 11.6 | 3D ASL | 具备 |
| 11.7 | 智能检查技术 | 具备 |
| 11.7-1 | 头部智能检查 | 具备，无需激光定位，可一键进床扫描 |
| 11.7-2 | 多协议智能规划 | 具备 |
| 11.8 | 压缩感知或以压缩感知为核心的成像技术 | 具备 |
| 11.9 | 图像拼接高级后处理 | 具备 |
| 11.10 | 动态分析 | 具备 |
| 九 | 病人检查环境 |  |
| 1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 2 | 提供防磁耳机 | 内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安 |
| 3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |
| 4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |
| 5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 6 | 检查床最大承重 | ≥250KG |
| 7 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥20cm/s |
| 8 | 病人监视系统 | 具备 |
| 9 | 磁体外壳上方集成彩色显示屏 | 具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息 |
| 9.1 | 患者生理信号监控系统 | 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 |
| 9.2 | 床旁患者信息系统 | 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 |
| 10 | 床旁技师帮助系统 | 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 |
| 11 | 磁体旁直接启动扫描功能 | 具备 |
| 12 | 扫描床长度 | ≥262cm |
| 13 | 最低床位高度 | ≤51cm（提供产品检测报告证明） |
| 14 | 单次进床最大扫描范围 | ≥150cm |
| 15 | 患者紧急呼叫装置 | 具备，提供防磁气动报警球 |
| 16 | 检查中自动控制检查床移动 | 具备 |
| 17 | 扫描控制，可在扫描间启动和停止扫描 | 具备 |
| 18 | 扫描操作台上配备MR控制盒（主要功能包括：对讲系统，开启和停止扫描以及一键出床，音乐播放功能，系统开机&关机操作） | 具备 |
| 十 | 其他要求 |  |
| 1 | 机房专用恒温恒湿精密空调（进口品牌） | 具备 |
| 2 | 全套质控水膜 | 具备 |
| 3 | 用户手册 | 具备 |
| 4 | 软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一机双屏图文报告功能 | 具备 |
| 6 | 无磁工作梯 | 具备 |
| 7 | 报告工作站 | 具备 |

注：以上技术参数仅为采购人对所需设备的要求，并非特指某品牌或型号，评标以功能和性能为主。

- 磁共振室屏蔽及装修要求

2.1磁共振机房平面设计图

2.2机房磁屏蔽技术规范

2.2.1射频屏蔽效能：在150MHZ-10MHZ的射频范围内,屏蔽房的衰减大于100dB。

2.2.2屏蔽室壳体绝缘指标:绝缘电阻大于1000 欧姆。

2.2.3引用标准：GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》；

GB8702-88《电磁辐射防护规定》。

2.2.4检验标准

按GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》中规定的相关标准执行。

2.3屏蔽体要求

2.3.1屏蔽墙面和顶采用电解铜箔0.175mm厚，含铜量达到99.99%，龙骨采用45×45mm的白松木，经过防蛀和防火处理在现场拼装屏蔽体。不依附于建筑物，独立自支撑式结构。每条缝隙的连接处设有特制铜质导电衬，确保屏蔽效能与绝缘性能的长期稳定性。采用特制不锈钢螺丝连接四面墙、顶和地面屏蔽组成完整的屏蔽体─法拉第笼。

2.3.2地面采用电解铜箔0.175mm，含铜量达到99.99%，采用特殊焊接方式连接后再用不锈钢螺丝与墙面模块连接。

2.3.3铜型材单簧片手动屏蔽门，规格为1.2mx2.1m(高) ，配备无磁性的部件，安全门锁，黄铜门框、门扇，进口梳形簧片，兼有降噪功能，降噪音≧40dB，长期稳定可靠。表面为白色贴面树脂板装饰。

2.3.4特制双层安全玻璃夹双层屏蔽网，铜型材框架，安装方便，长期不变形，保证性能的长期稳定。屏蔽效能≧100dB，降低噪音≧40dB，清晰度高，透光率高达80%以上，不花眼，视觉舒适。窗户外径尺寸1600x1000mm。

2.3.5窗户下方配备有特制2英寸波导管。

2.3.6由多层不锈钢网组成的屏蔽波导窗，风阻小，风效高，屏蔽效能与屏蔽体同等。进风口、出风口、平衡风口和紧急排风口各一个。

2.3.7顶部模块都用吊顶绝缘子绝缘。每个吊顶绝缘子都经过绝缘性能测试，测试电压等级为1000VDC,测试时间大于一分钟，绝缘等级为兆欧级。每个吊件能承重80Kg以上。

2.3.8地面采用3mm厚PVC板，确保整个屏蔽房间与建筑的绝缘性。

2.3.9屏蔽层顶部以及内部装修与射频屏蔽层之间采用优质隔音棉，隔绝房间噪音和保持室内温度。

2.3.10采用304不锈钢管组成失超系统，室内一端与磁体法兰连接；另一端连接至室外，穿过屏蔽层时进行可靠的屏蔽及绝缘连接，室内部分包裹2cm厚聚氨脂发泡保温，保证极佳的抗冻性能。管口下倾防止雨水倒灌，出口加装网罩，按规定张贴警示牌。失超管总长在20米以内。

2.4内部装饰要求

2.4.1屏蔽室天花采用：1.2×0.6m吸音铝网孔板，连接龙骨及收边条颜色和天花板颜色保持一致。网孔板厚度≧1.0mm。吊顶高度为2.7m。顶部吊装一副LED灯光蓝天白云画，减轻病人的恐惧感。

2.4.2墙面采用暖白色双面防火板，通过喷塑铝合金型材固定。墙面挂装风景画一副。

2.4.3地面采用浅灰色抗静电聚乙烯基地板，地板下方配有导电铜条产生抗静电效果，与墙面型材相同颜色踢脚线收边。

2.4.4根据厂家公司传导板传导框的尺寸制作传导框，安装在屏蔽体上，传导柜由与墙面相同材质的装饰板和铝材制作。

2.4.5扫描间内门套和窗套采用铝合金喷塑线条。

2.4.6磁体地脚不锈钢板、固定病床不锈钢板及传导板固定件、电缆沟不锈钢盖板等。

2.4.7屏蔽室内所有材料均为无磁材料。

三、售后服务要求：

1、上述所有设备整机保修12个月。

2、卖方须保证所提供产品在质量保证期之内，并须对由于产品质量而发生的任何问题负责。

3、凡是属于计量检定的设备，由厂家提供计量检定合格证书。

4、对操作人员进行使用、保养培训，对维修人员进行技术培训，保证仪器可以正常使用。

5、出保后以零件成本价收费。

6、本地有维修点和专职维修工程师。

7、维修响应速度：2小时电话反应，电话不能解决的必须24小时内到达现场，排除故障。如故障无法排除，需提供不低于中标设备配置的备机，以保证买方工作的正常运转。

8、卖方应为买方提供免费仪器的校准、巡检、维护保养。校准周期：每半年提供一次精密度校验，并出具校准报告。

9、国内有固定配件库。

10、保证设备年运行开机率≥95%（按一年365天计算），否则保修期向后双倍顺延。

11、备件送达时间：国内＜3天，国外＜10天，设备停产后备件供应＞10年。

12、定期回访1次/半年。

13、提供设备操作及维修手册。

四、安装和调试：

中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。

五、项目完成期：

合同签订后60天内完成送货、安装、调试（如果具体参数、用户实际需求中另有规定的，按具体参数中要求、用户实际需求规定执行）。

六、其它：

用户将与厂家建立进一步的合作关系，为其提供技术、数据、方法等方面的共享及咨询服务。（说明：招标方对所选购的配件保留最后解释权。）

第五章、合同模板

（买方）                     (项目名称)中所需              (货物名称)经                         (招标采购单位)以                 号招标文件在国内         （公开/邀请/竞争性谈判/单一来源等）招标。经评标委员会评定                 (卖方)为中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，买卖双方按照采购结果签订本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

第一条 产品名称、规格型号、数量和价格

| 序号 | 产品全称 | 商标牌号 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条  交货时间、地点和交货方式

1、交货时间：合同签订后60天内完成送货、安装、调试。

2、交货地点：采购人指定。

3、交货方式：现场交货，免费上门送货、安装、调试。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责，所有货物运抵现场的日期为交货日期。

第三条  付款方式

1、产品总价（人民币）：               万元（大写：               ）

2、预付款   %，货到验收合格后付款   % ，质保服务（从验收第一天起到质保（一年）

第四条  包装要求和装运标志

1、除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3、卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出标记。

第五条  知识产权和质量保证

1、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、需要第三方提供的原产地证明、原产地、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明、提供生产和销售企业的相关认证证书。如果到货时，卖方不能够提供相应的证明文件、不符合相关要求的，买方有权拒收，由此造成的损失与买方无关。

4、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

5、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6、如果卖方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

7、合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。(如果具体参数、用户实际需求中或国家另有规定，按具体参数中要求、用户实际需求或国家规定执行)

第六条  测试和验收

1、卖方应向买方提供设备性能的测试方案、程序、流程、测试手段和测试标准。

2、整个测试期间发生的相关费用，由卖方承担。测试结果需医疗设备科、使用科室和卖方工程师等相关人员共同签字确认。若相关测试不能够通过，买方有要求退货或者要求供应商折价处理的权利。

第七条  违约赔偿

1、卖方应按照规定的时间按时交货和提供服务。如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。每迟延一天，卖方应按迟交货物交货价的0.1%向买方支付违约金。逾期超过十五天，买方有权单方解除合同。

2、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

3、如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内索赔，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

第八条  不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第九条  合同争议的解决

因合同履行中发生的争议和未尽事宜，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方任何一方均可向买方当地人民法院提起诉讼。

第十条  适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十一条  合同生效和其它

1、采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

2、有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字等与本合同具有同等的效力，如有冲突，应当以本合同为准，各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准，不得产生歧义。

3、本合同一式 3 份，甲乙双方各执 3 份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

附件：1、产品配置清单一览表

2、售后服务承诺书

备注：

卖方企业规模：□大型企业/□中型企业/□小型企业/□微型企业

（请卖方根据公司实际情况在□内打√）

买方：               			     卖 方：

(印章)                          (印章)

授权代表（签字）：         	     授权代表(签字)：

买方开户银行及账户:                 卖方开户银行及账户:

年   月   日                年   月   日

- 标书附件格式

附件1   投标函

致 ： （ 采 购 人 ）

我方已仔细研究了（项目名称）  招标文件的全部内容，愿意以开标一览表中报出的投标总价，按招标文件合同条款约定实施和完成采购人的采购计划，承诺质保期按所投货物标明质保期执行。

1、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受招标文件中的所有规定、合同条款及其他部分的全部内容，并放弃对这些内容及规定有不明或误解的权利，若我方中标，将完全响应其规定。

3、若我方中标，我方保证按照采购人的要求在规定期限内完成相关工作，并承诺本项目达到国家及地方相关要求，且达到采购人满意。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标一旦中标，我方将受此约束。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方承诺如果我方中标，签订的采购合同中将免费提供采购货物供货、安装、调试、培训等验收合格前所需的全部辅材以及人员等相关配套设备、设施及服务。

7、我方愿意按招标文件“投标文件递交”规定承担所有投标费用。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                        传真：

投标人名称：                 （ 签字）

法定代表人或其授权代表：         （电子签名）

日期：   年   月    日

附件2   投标一览表（格式）

招标编号：

项目名称：

| 项目名称 | 数量 | 投标单价 （货到项目现场完税价，并包括所有的运输保险、培训和服务费） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

包号：

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签章)：

注：1、为方便开标唱标，此表应按投标人须知13.2的规定再密封标记一份并于投标时单独递交。

附件3　 投标分项报价表（格式）

投标人名称：___________ 招标编号：_______

包号：    单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称/品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额(人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（人民币元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签章___________________

投标人(盖章)：

注：

1、请分别按每个投标产品单独报价，如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述货物的价格是指：货到项目现场完税价，内容须包括设备价款、税金、运输、安装、调试、验收、培训等全部费用。

4、各项货物详细技术性能应另页描述。

附件4   货物说明一览表（格式）

投标人名称：____________ 招标编号：_______ 包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签章：_______________________

投标人(盖章)：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附件5　　技术规格偏离表（格式）

投标人名称：___________ 招标编号：_____________包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签章：____________________

投标人(盖章)：