合肥安化创伤康复医院

全自动除颤监护仪采购招标书

编   制：  杨   勇

审   核：           （签字）

2021年7月16日

- 投标须知

1、合肥安化创伤康复医院邀请贵公司就全自动除颤监护仪采购项目进行密封投标。

2、本项目投标保证金肆仟元整，可现金或转账方式缴纳，转账账号:

户名：合肥安化创伤康复医院

账号：1302010709024902446

开户银行：中国工商银行合肥和平路支行营业室

3、没有中标单位的项目投标保证金在开标后两周内按缴纳保证金方式退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签定好验收合同后两周内缴纳保证金方式退回。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

5、请在收到招标电话邀请或在合肥安化创伤康复医院官网看到招标信息后，确认有投标意向，及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

联系人：董子银               联系电话：0551-65428559

7、截标时间：2021年7月26日北京时间上午 10:00 。

8、投标标书必须在截标时间前密封递交到指定地点。

9、招标文件澄清联系人：杨勇

固定电话：0551-64531053　　　　手机：18056009915

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格，投标人在投标时应提供能证明其资质的文件。

2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、投标内容

1、招标情况简介

1.1.概况：合肥安化创伤康复医院因重症监护室工作需要，购置全自动除颤监护仪壹台；

1.2.质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品，符合国家相关标准要求；

1.3.项目预算：伍万元人民币。

2、相关要求

2.1.所投产品软件配置要求为目前市场上最新版本；

2.2.投标时要求提供原厂家的技术参数表；

2.3.所投产品必须能满足我院相关临床科室的使用要求，否则招标方有权无条件退回。

3、全自动除颤监护仪技术参数要求

3.1. 性能要求

3.1.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流；

3.1.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏；

3.1.3除颤能量的最高能量≤200J；

3.1 .4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J（重要参数）；

3.1.5手动除颤能量最小是1J；

3.1.6AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式；

3.1.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯；

3.1.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间；

3.1.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能；

3.1.10技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒；

3.1.11主机≥3道波形显示；

3.1.12可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏；

3.1.13标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护；

3.1.14频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz；

3.1.15具备事件标记功能；

3.1.16具备生命体征趋势回顾功能；

3.1.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位.

3.2.电池

3.2.1电池上具备电量容量状态指示灯；

3.2.2设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电；

3.2.3可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击；

3.2.4提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电；

3.2.5电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。

3.3.安全性

3.3.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态；

3.3.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测；

3.3.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等；

3.3.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测；

3.3.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路；

3.3.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果；

3.3.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

3.4.数据存储

3.4.1内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据；

3.4.2最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要；

3.4.3存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。

3.5.打印机

3.5.1≥50mm热阵列打印机；

3.5.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果；

3.5.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警；

3.5.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息；

3.5.5走纸速度25mm/秒；

3.5.6纸张尺寸：≥50mm × 20m。

3.11.10趋势图标：所有参数24小时图形和列表数据。

说明：①如某技术参数仅个别品牌专有，该参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并标明其理由；②以上技术参数是评标中一项指标，不是唯一要求，所投产品总体技术高于以上这些参数也可。

4、售后服务要求

4.1整机免费质保两年，投标方须保证提供5以上的优质服务，并提供售后服务承诺书；

4.2具有维修服务机构并提供相关证明材料及售后服务承诺，且应在安徽省内设有维修备品备件库,提供主要备件清单和报价，保证备品备件供应。仪器故障要求 2小时响应，12 小时内人员到达，24 小时内解决；

4.3在货物到达用单位后,卖方应在2天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；

4.4中标方须为我院操作人员提供免费技术培训，直到操作人员能够熟练掌握设备的各种功能为止，并提供终身免费的技术指导服务。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1.技术标书

1.2.投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、企业信用等级证书等资质证明文件；

1.3.法定代表人的资格证书或法人代表授权委托书；

1.4.标书内附有彩页，包括此规格型号产品的技术参数；

1.5.价格标书，即招标物资的报价清单；

1.6.投标标书一份正本一份副本，必须分别单独密封；

1.7.投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书

2.1.投标文件未密封；

2.2.投标文件未按规定加盖本单位印章；

2.3.投标文件内未附产品彩页；

2.4.未按照规定缴纳项目保证金。

3、说明：投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次设备招标采购采用议标形式确定采购厂家，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签定履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

4、此次招标程序及解释权归合肥安化创伤康复医院。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在一周内签署履约合同。

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不在另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，在到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一月内支付合同总额的90%；余合同总金额的10%为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。

合肥安化创伤康复医院

2021-7-16

附件1 收讫通知书

尊敬的女士/先生：

本附件为招标文件收讫通知书，请贵方在拿到标书后把意向反馈给合肥安化创伤康复医院。

此致！

合肥安化创伤康复医院

TO：合肥安化创伤康复医院

主题:便携式心电图仪

截止投标日期	：2020年8月28日上午12：00

先生/女士：

谨此告知业已收到上面所提的招标文件。

(		)  我们将在截标日期前报价。

(		)  我方不报价，招标文件退回。

姓名名&职务：

联系方式：

公司名称：