四方医院

全自动生化分析仪采购招标书

编   制：  杨   勇

审   核：           （签字）

2021年11月8日

一、投标须知

1、合肥安化创伤康复医院受四方医院委托邀请贵公司就所需全自动生物分析仪采购项目进行密封投标。

2、本项目投标保证贰仟伍佰元整，可现金或转账方式缴纳，转账信息如下:

户名：四方医院

账号：12280901040001703

开户银行：中国农业银行肥东县撮镇支行

3、没有中标单位的项目投标保证金在开标后一周内按缴保证金方式退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签定好验收合同后一周内缴保证金方式退回。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

5、请在收到招标电话邀请后，确认有投标意向，请及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

联系人：董子银                联系电话：0551-65428559

7、截标时间：2021年11月17日北京时间下午 5:00 。

8、投标标书必须在截标时间前密封递交到下述指定地点和联系人。

9、有关招标文件的澄清联系人：柯礼升

固定电话：0551-67335493　　　　手机：13965117583

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格，投标人在投标时应提供能证明其资质的文件。

2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

4、本次招标不允许联合投标。

三、投标内容

1、招标情况简介

1.1概况：四方医院因工作需要，购置全自动生物分析仪一台；

1.2质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品，符合国家相关标准要求；

1.3项目预算：肆万玖仟元人民币。

2、相关要求

2.1所投机型为进口或国产一线品牌，推荐品牌迈瑞、飞利浦，所配软硬件要求为目前最新版本；

2.2投标时要求提供原厂家的技术参照表；

2.3所投产品必须能满足临床使用要求，否则招标方有权无条件退回。

3、技术参数要求

3.1仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪。

3.2分析速度：生化200T/H，选配ISE速度可达400T/H ；最大可同时分析项目：83个（80生化+3ISE）。

3.3测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)。

3.4样本位：40，可扩展至80个；样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。

3.5试剂位：最多可达80个；试剂盘制冷温度：2～12℃；试剂加样量：10μL-250uL， 0.5μL步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能。

3.6反应杯位：40个可重复使用的反应杯，光径5mm；最小反应体积： 100μL -360uL。

3.7温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养。

3.8比色杯清洗：温水自动清洗。

3.9光学系统	：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光；吸光度线性范围：0～4.0 Abs。

3.10样品携带污染率：不大于0.05%。

3.11支持全血测试功能（HbA1c）；具有酶线性拓展功能；支持一个项目放置多套试剂；固定式条码扫描仪选配；电解质分析模块选配。

3.12操作系统：全中文操作界面。

3.13电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上。

4、售后服务要求

4.1整机免费质保一年，投标方须保证提供五年以上的优质服务，并提供售后服务承诺书；

4.2具有维修服务机构并提供相关证明材料及售后服务承诺，且应在国内设有维修备品备件库,提供主要备件清单和报价，保证备品备件供应。仪器故障要求 2小时响应，12 小时内人员到达，24 小时内解决；

4.3在货物到达用单位后,卖方应在10天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；

4.4投标方须为招标方提供现场操作培训，保证操作人员正常使用设备的各种功能，提供终身免费的技术指导服务。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1技术标书；

1.2投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、企业信用等级证书等资质证明文件；

1.3法定代表人的资格证书或法人代表授权委托书；

1.4标书内附有彩页，包括此规格型号产品的技术参数；

1.5价格标书，即招标物资的报价清单；

1.6投标标书一份正本一份副本，必须分别单独密封；

1.7投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书：

2.1投标文件未密封；

2.2投标文件未按规定加盖本单位印章；

2.3投标文件内未附产品彩页。

3、说明

投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次设备招标采购采用议标形式确定采购厂家，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签定履约合同，未中标单位不再电话另外通知。

4、此次招标程序及解释权归合肥安化创伤康复医院。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在7日内签署履约合同；

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不在另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，在到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一月内支付合同总额的90%；余合同总金额的10%为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。

附件1 收讫通知书

尊敬的女士/先生：

本附件为招标文件收讫通知书，请贵方在拿到标书后把意向反馈给合肥安化创伤康复医院。

此致！

合肥安化创伤康复医院

TO：合肥安化创伤康复医院

主题:全自动生化分析仪

截止投标日期	：2021年11月17日下午5：00

先生/女士：

谨此告知业已收到上面所提的招标文件。

(		)  我们将在截标日期前报价。

(		)  我方不报价，招标文件退回。

姓名名&职务：

联系方式：

公司名称：