合肥安化创伤康复医院

呼吸机采购招标书

编   制：  杨   勇

审   核：           （签字）

2022年3月3日

- 投标须知

1、合肥安化创伤康复医院邀请贵公司就我院所需呼吸机招标采购项目进行密封投标。

2、本项目投标保证金肆仟元整，可现金或转账方式缴纳，转账账号:

户名：合肥安化创伤康复医院

账号：1302010709024902446

开户银行：中国工商银行合肥和平路支行营业室

3、没有中标单位的项目投标保证金在开标后一周内按缴纳保证金方式退回；中标单位的项目保证金自动转为履约合同保证金，此保证金在双方签定好验收合同后一周内缴纳保证金方式退回。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人不予承担。

5、请在收到招标电话邀请后，确认有投标意向，请及时到合肥安化创伤康复医院一楼服务台领取招标文件，填写收讫通知书，缴纳项目投标保证金。

6、投标文件递交地点：合肥安化创伤康复医院一楼服务台

联系人：董子银               联系电话：0551-65428559

7、截标时间：2022年3月8日北京时间上午 10:00 。

8、投标标书必须在截标时间前密封递交到下述指定地点和联系人。

9、有关招标文件的澄清联系人：杨勇

固定电话：0551-64531053　　　　手机：18056009915

二、投标人资格要求

1、投标单位应当管理先进，信誉良好，具有独立法人资格，投标人在投标时应提供能证明其资质的文件。

2、具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

3、受到招标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

4、本次招标不允许联合投标。

三、投标内容

1、招标情况简介

1.1、概况：合肥安化创伤康复医院重症监护室因工作需要，购置呼吸机贰台；

1.2、质量技术要求：所投产品及所用原材料必须为国家法定的质检机构认证的合格产品，符合国家相关标准要求；

1.3、项目总预算：贰拾万元人民币。

2、相关要求

2.1、所投产品最好为国内一线品牌，推荐品牌深圳迈锐、北京谊安，所配软硬件要求为目前最新版本；

2.2、投标时要求提供原厂家的技术参照表；

2.3、所投产品必须能够满足我院临床使用要求，否则招标方有权无条件退回。

3、呼吸机技术参数要求

3.1、基本要求：

3.1.1、适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；

3.1.2、电动电控呼吸机；

3.1.3、吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；

3.1.4、视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800；

3.1.5、可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；

3.1.6、可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；

3.1.7、参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；

3.1.8、压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；

3.1.9、同屏可显示4道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于4个）、对比，可冻结及导出。

3.2、呼吸模式及功能：

3.2.1常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式；

3.2.2具备双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent），可选配自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV；

3.2.3肺保护功能：具有低流速PV工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW等功能；

3.2.4氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；

3.2.5其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析，可选配无创通气、呼末CO2监测，智能吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。

3.3、设置参数要求：

3.3.1、潮气量：20ml—2000ml；

3.3.2、呼吸频率：1-100次/min；

3.3.3、压力支持：0—80cmH2O；

3.3.4、PEEP：0--45 cmH2O；

3.3.5、压力上升时间：0-2s；

3.3.6、呼气触发灵敏度：自动或10%-80%。

3.4、监测参数要求：

3.4.1、监测参数不少于20个；

3.4.2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

3.4.3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；

3.4.4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测；

3.4.5、可选配旁流CO2、主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。

3.5、其他功能要求：

3.5.1、便利的锁屏功能；

3.5.2、气体检漏塞设计，便于自检及校准；

3.5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具；

3.5.4、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合；

3.5.5、内置电池供电不少于4小时，支持直流电供电；

3.5.6、呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提及转运。

说明：①如某技术参数仅个别品牌专有，该参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并标明其理由；

②以上技术参数是评标中一项指标，不是唯一要求，所投产品总体技术高于以上这些参数也可。

4、售后服务要求

4.1、整机免费质保两年，投标方须保证提供5以上的优质服务，并提供售后服务承诺书；

4.2、具有维修服务机构并提供相关证明材料及售后服务承诺，且应在安徽省内设有维修备品备件库,提供主要备件清单和报价，保证备品备件供应。仪器故障要求 2小时响应，12 小时内人员到达，24 小时内解决；

4.3、在货物到达用单位后,卖方应在2天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；

4.4、中标方须为我院操作人员提供免费技术培训，直到操作人员能够熟练掌握设备的各种功能为止，并提供终身免费的技术指导服务。

四、投标文件编制要求

1、标商编制的投标标书必须单独密封包装，其内容应包括下列各项：

1.1、技术标书；

1.2、投标单位简介、资质资料，包括但不限于经营产品介绍、资源组织供货能力、业绩、质量保证售后服务等、营业执照、税务登记、组织机构代码、企业信用等级证书等资质证明文件；

1.3、法定代表人的资格证书或法人代表授权委托书；

1.4、标书内附有彩页，包括此规格型号产品的技术参数；

1.5、价格标书，即招标物资的报价清单；

1.6、投标标书一份正本一份副本，必须分别单独密封；

1.7、投标文件应打印，所有投标文件由法人代表或法人授权代表签字并加盖骑缝章。

2、无效标书：

2.1、投标文件未密封；

2.2、投标文件未按规定加盖本单位印章；

2.3、投标文件内未附产品彩页；

2.4、未按照标书中规定，缴纳投标项目保证金。

3、说明：投标文件不退还，请投标方自留底稿；如需退还，请在投标文件中注明。

五、开标定标

1、招标方标方不具体通知开标时间和地点，不邀请投标方参与开标现场。

2、此次设备招标采购采用议标形式确定采购厂家，招标方会根据产品的性价比和参加投标公司的综合实力评定中标方，不接受投标方异议。

3、招标方确定中标单位后，会电话通知中标方过来签定履约合同，未中标单位不再另外通知。

4、此次招标程序及解释权归合肥安化创伤康复医院。

六、授予合同

1、中标方在接到中标通知后，须在起七日内签署履约合同；

2、履约保证金由投标保证金自动转化，不在另外收取。

七、付款方式

所有货物全部送到，安装调试完成，采购方组织相关人员及中标方验收项目合格后，在到中标方提供的[增值税/普通发票]专用发票后一月内支付合同总额的90%；余合同总金额的10%作为质量保证金，待质保期满后，采购方确认产品无质量问题后释放质量保证金。

合肥安化创伤康复医院

2022-3-4

附件1 收讫通知书

尊敬的女士/先生：

本附件为招标文件收讫通知书，请贵方在拿到标书后把意向反馈给合肥安化创伤康复医院。

此致！

合肥安化创伤康复医院

TO：合肥安化创伤康复医院

主题:呼吸机

截止投标日期	：2022年3月8日上午10：00

先生/女士：

谨此告知业已收到上面所提的招标文件。

(		)  我们将在截标日期前报价。

(		)  我方不报价，招标文件退回。

姓名名&职务：

联系方式：

公司名称：